{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["技术要求","膨宫机技术参数","血液低温操作台技术参数","恒温摆动保存箱技术参数","身高体重测量仪技术参数","妇产科电脑综合治疗仪技术参数"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：膨宫机、血液低温操作台等医疗设备采购项目"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
[1,"膨宫机",1,3.6,"自筹"]
[2,"血液低温操作台",2,9.6,"自筹"]
[3,"恒温摆动保存箱",1,4.5,"自筹"]
[4,"超声波身高体重测量仪",2,4.4,"自筹"]
[5,"妇产科电脑综合治疗仪",3,15,"自筹"]
["合计",null,9,37.1]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：膨宫机、血液低温操作台等医疗设备采购项目                 \n                                                                                        二、项目用途说明：\n                                                                                       三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）：\n            \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等： 附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件                                   \n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）：\n"]

{"sheet":"膨宫机技术参数","index":1,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"merged":[[1,0,3,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医用灌注泵（膨宫机）技术参数"]
["1.额定功率≤150VA。\n2.用于宫腔镜的膨宫加压和泌尿外科手术的液体灌注，关节镜、腹腔镜等手术的液体灌注。\n3.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg。\n4.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。\n5.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。\n6.管路可高温高压和低温等离子。\n7.采用挤压式的供水方式。"]

{"sheet":"血液低温操作台技术参数","index":2,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"merged":[[1,0,3,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["血液低温操作台技术参数"]
["1、采用微电脑控制系统和内循环风道，控温精度高\n2、冷藏温度：2-8℃（可调）\n3、制冷方式：内循环风冷\n4、内循环采用进口恒速电机，连续运转无噪音。\n5、操作台面采用双压缩机内循环风道传导制冷，冷却速度快。一台压缩机出现问题时另外一台可以继续工作保证使用安全。\n6、智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。\n7、溯源系统:能实时记录存储设备的温度变化数据，可在系统设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录，配有USB数据导出接口，可连接移动存储设备，储存空间大，实现数据终身可查询，便于做质控管理。\n8、自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息。"]

{"sheet":"恒温摆动保存箱技术参数","index":3,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"merged":[[1,0,3,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["恒温摆动保存箱技术参数"]
["1．内腔单层：≤8层\n2．控温范围：20℃-24℃。\n3．控温精度：±0.2℃。\n4．报警温度：低于20℃高于24℃。\n5．摆动幅度：50mm。\n6．摆动方式：往复式50mm。\n7．摆动频率：≥60周/min。\n8．制冷功率：≥100W，无氟，无噪音。\n9．消毒方式：紫外灯消毒。\n10．采用进口恒速电机，连续运转无噪音。\n11．液晶显示屏采用高清电容触摸屏，分辨率高。\n12．双层玻璃真空门，对外界冷热源有较强的阻绝能力。\n13．具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能。\n14．双温控系统，具有超温自动断电报警功能。"]

{"sheet":"身高体重测量仪技术参数","index":4,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,14,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["身高体重测量仪技术参数"]
["语音","可选择播报测量结果、体型、理想体重以及自定义结束语"]
["打印","功能选配，可设置打印页眉和页脚"]
["★显示","采用≥10.1寸高清液晶显示屏"]
["★Logo设置","可设置显示使用单位Logo信息"]
["★通信支持","WIFI、蓝牙、RS232、4G"]
["互联模式","可设置显示测量结果"]
["测量单位","可设置身高体重显示公制（Kg,cm）、英制（磅、英尺和英寸）"]
["★视频图片","可替换显示播放视频、图片"]
["体重","范围：20-200公斤(Kg),最小刻度0.1公斤（Kg）"]
["身高","范围：80-200厘米(cm),最小刻度0.5厘米（cm)可设置为0.1里面(厘米)"]
["脂肪","依据BI法(Bioelectrical Impedance/生物电阻抗)"]
[null,"脂肪率：5.0% - 50.0%"]
[null,"基础代谢：385kcal - 5000kcal"]
[null,"性别：男/女"]
["血压","选配，压力0-299mmHg(0-39.9KPa),精度±4mmHg(0.5KPa)以内，脉搏数±5%以内"]
["功率","≤20瓦（W）"]
["WIFI","支持WEP/WAP/WAP2加密协议"]

{"sheet":"妇产科电脑综合治疗仪技术参数","index":5,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"merged":[[1,0,3,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["妇产科电脑综合治疗仪技术参数"]
["一、主要功能：\n需提供产后催乳常规治疗、乳汁分泌少、乳腺管不通、子宫复旧常规治疗、盆腔炎治疗、产后尿潴留、产后恢复等功能。\n二、主要要求：\n1.符合国家相关规定；\n2.具有CMD13485及9001质量认证；\n三、技术规格\n1.智能化电脑控制，确保输出能量稳定，充分满足临床治疗需要；\n2.治疗输出为≥四通道独立输出，输出项目及强度可分别设置；\n★3.显示：输出强度及时间为触摸彩屏显示；\n4.治疗项目选择为中文触摸方式；\n5.治疗时间可根据用户需求任意选择，定时偏差不超过±10％；\n★6.配备输出能量线控调节器；\n★7.配备机器性能检测探头；\n8.采用专业一次性理疗电极。\n四、技术参数\n★1.脉冲频率：700Hz±15%\n2.输入功率：≤50VA\n3.脉冲电压最大输出幅度值：正脉冲≤22V；负脉冲: ≤18V\n4.单个脉冲电量：≥7μC\n5.单个脉冲最大输出能量：≤300mj\n"]