{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["技术要求","中央监护系统技术参数","麻醉深度监护仪技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[6,0,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：穿戴式监护仪等医疗设备采购项目（二次）"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算\n（万元）","资金来源"]
[2,"中央监护系统",1,8,"自筹"]
[3,"麻醉深度监护仪",2,4.4,"自筹"]
["合计",null,3,12.4]
["备注"]
["技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：穿戴式监护仪等医疗设备采购项目（二次）                \n                                                                                               二、项目用途说明：\n                                                                                              三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n                                                                                                             \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件\n\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n五、售后服务条件及交货日期（或工期）："]

{"sheet":"中央监护系统技术参数","index":1,"n_rows":17,"n_cols":1,"rows_kept":17,"flags":["formulas_cached_only"]}
["中央监护系统技术参数"]
["1.1★支持同时连接≥60张床位，在中央站上能够看到床旁监护仪所有信息,除颤监护仪可以连入中央监护系统，支持与科室监护仪、遥测和除颤设备进行混合联网。"]
["1.2提供≥24英寸彩色液晶显示屏，显示分辨率不低于1920*1080，显示患者的体征和报警信息；"]
["1.3中央站主机采用磁盘阵列式设计，CPU酷睿2双核以上、硬盘≥250G、内存≥1G，保障数据的存储安全和系统运行稳定"]
["1.4★中央站单个显示屏可显示>=24个病人的数据"]
["1.5多床区域每个病床至少可以显示6道波形，12个参数区"]
["1.6多床区域可进行颜色标记，实现分组显示"]
["1.7多床区域可以配置大字体界面"]
["1.8★支持趋势图/表回顾、EWS评分回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序。"]
["1.9具备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能。"]
["1.10具备>=240小时趋势数据存储，分辨率>=1分钟"]
["1.11★具备>=240小时全息波形数据存储，分辨率>=250Hz"]
["1.12★具备>=240小时ST片段数据存储，分辨率>=5分钟"]
["1.13支持>=1000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度>=32秒。"]
["1.14可以双向控制，监测中心与床旁两点均可对病案信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量进行控制。"]
["1.15支持打印功能，可打印病人信息、药物计算结果、血液动力学计算结果、趋势图或趋势表、波形回顾、报警回顾、NIBP回顾等。"]
["1.16可升级互联功能，实现医生办公司、护士站及手机端随时查看，便于观察病人病情。"]

{"sheet":"麻醉深度监护仪技术参数","index":2,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["麻醉深度监护仪技术参数"]
["序号","技术参数"]
[1,"系统组成：由主机、导联线、电源适配器等组成。"]
[2,"操作显示：采用Linux智能操作系统，≥10.4寸高清液晶显示触摸屏（≥1024*768）。"]
[3,"文字输入：支持中英文输入。"]
[4,"麻醉深度指数（CSI）：麻醉深度指数（CSI——Cerebral State Index）是本产品的主要参数指标，用于监测和反映临床手术中病人的大脑活动意识状态，即镇静程度和麻醉深度，以0～100之间的数字表示，数值越大，越清醒，反之，麻醉深度越深。"]
[5,"爆发抑制比（BS%）：爆发抑制比是一段时间内(约30秒)脑电波处于抑制状态时间的百分比，用以给医生对手术麻醉时用药过量实时提醒。以0～100%的数值表示。"]
[6,"肌电信号指数（EMG）：肌电信号指数（EMG）值显示的是肌电活动的总功率，可反映患者对伤害性刺激的反应，以及麻醉深度趋势，同时间接反映患者的肌松程度。以0～100的数值表示。"]
[7,"信号质量指数（SQI）：信号质量指数（SQI )表示脑电波（EEG )信号的质量，以0～100的数值表示，数值越大，信号质量越好。"]
[8,"趋势图：实时观察麻深指数、爆发抑制比EEG脑电波美妙的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者麻深指数、爆发抑制比、EEG脑电波的动态变化。"]
[9,"抗干扰能力：抗干扰能力强，超强滤波功能；有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的准确性。"]
[10,"数据存储：数据达2000小时存储空间，可扩展。另可通过USB导出数据。"]
[11,"采样率：2000次/秒"]
[12,"报警功能：设置高、低限报警数值可调，具备声光报警功能。"]
[13,"自动检测功能：自动检测电极是否连接并有文字提示。"]
[14,"时间/日期：显示时间和日期。"]
[15,"单机软件升级：可终身免费升级软件版本，具有功能拓展能力。"]
[16,"采用传感器：一次性无创脑电传感器，采用免脱脂技术，独特的弹性卡扣设计，避免手术过程中有由于传感器松脱采集数据不稳定，保证脑电信号的采集精确、灵敏。"]
[17,"供电方式：交流电，内置电池,可交替使用（内置电源≥14.8V5.2AH）。"]
[18,"事件设置：可记录当前手术的状态，如诱导，插管，维持，手术等七个事件可选。"]
[19,"耗材：一次性无创脑电传感器，网采价  ：280元/件"]