{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["技术要求","技术参数"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[0,8,0,9],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[5,0,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购项目清单：智能康复训练系统、经颅磁治疗仪等医疗设备采购项目"]
["序号","项目名称","数量或规模","资金预算   （万元）","资金来源"]
[1,"生物反馈康复仪",2,10.8,"自筹"]
["合计",null,null,10.8]
["备注"]
["四、技术要求及配置确认书\n一、项目名称、数量：智能康复训练系统、经颅磁治疗仪等医疗设备采购\n二、项目用途说明：\n三、配置规格、附件及零配件（包括专用工具）： \n四、详细技术要求、参数及产品资料等：附技术偏离表、评分标准、产品彩页、相关证明文件\n五、售后服务条件及交货日期（或工期）： 1、从产品最终验收合格之日起，整机保修≥两年，出具相关服务承诺书。2、费用：在保修期内，由于非人为因素货物故障所产生的费用由供应商负责。3、响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。4、供应商应免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。5、培训：免费提供操作培训和维修培训。6、免费为医院对接院内信息系统。   \n                       五、推荐供应商清单\n 一、除公开招标、单一来源外的其他院内采购方式，可推荐三家以上供应商，并且要具有可比性。\n 二、填写内容包括供应商名称、联系人、联系方式，产地、品牌或资质。\n推荐供应商1                                                \n                                                         \n推荐供应商2                                                \n                                                         \n推荐供应商3                                                \n                                                         \n推荐供应商4                                                \n                                                         \n推荐供应商5                                             "]

{"sheet":"技术参数","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                 生物反馈康复仪招标参数\n一、系统功能\n★1、≥7寸彩色液晶触摸屏，\n2、终端设备中具有自由刺激、处方刺激、反馈刺激、TENS、表面肌电评估、等功能；\n3、终端可通过无线蓝牙传输数据到中央机系统，可对数据进行存储分析及数据管理；\n★4、终端设备也可通过SD存储卡对数据存储，便于没有电脑的情况下也对数据进行存储并进行后续的分析；视频端口，可外接电视，进行大屏幕训练；音频接口，可外接耳机，进行音频输出；USB及miniUSB接口，可外接USB输入设备，包括鼠标、键盘、U盘等\n★5、软件可免费升级为专业盆底版程序，包括尿失禁、盆底刺激、膀胱刺激等专业刺激方案；\n  6，双通道，每个通道可独立也可同步。\n二、技术规格要求：\n1、通道数：≥两通道\n2、测量范围：1μV~2500μV；\n3、最高分辨率：小于0.2μV\n4、幅频特性：3Hz～1200Hz； \n5、接地噪声：＜1μV(RMS)；\n6、共模抑制比：≥105dB；\n7、供电方式：锂电池供电或外接电源适配器两种供电方式\n8、最大电流脉冲输出强度：99mA，步长为1mA； 脉冲输出频率：1 Hz～160Hz；\n10、脉冲宽度误差：50μS～500μS；上升/下降时间0-5s；刺激/休息时间1-10s； \n12、治疗时间5-40分钟；刺激方向至少两种：单向、双向；"]